数据采集系统用户手册
	文件状态

[    ]   草稿

[ ● ]   正式发布

[    ]   正在修改 
	当前版本：
	2.0

	
	文档类别：
	使用说明书

	
	作    者：
	冯海夫

	
	完成日期：
	2011-2-26

	
	密    级：
	公开


绍兴标点电子技术有限公司
目 录
3一、用户登录


3二、新设备注册


4三、标定密码设置


5四、管理密码设置


5五、采集设备端口设置


5六、量程范围设置


6七、量程粗标


7八、量程细标


7九、采集后自动保存数据


8十、屈服点手动设定设置


8十一、数据采集


8十二、试验重做


9十三、屈服点设置


9十四、采集时起始有效值设置


9十五、采集时结束值设置


9十六、试验复核人是否签名设置


9十七、采集软件连不上服务器




一、用户登录

登录同时需要选择一个设备，如果在设备列表中没有找到设备，需要注册新设备。注册新设备参见下节。


登录选择设备后，系统会保存最近登录的设备，下次登录不需要重新选择。对于一台电脑连接2台采集设备，如水泥抗折、抗压，登录时特别需要注意设备选择。
登录需要试验人和复核人2个用户同时登录，第一试验人即为试验人，第二试验人即为试验复核人。第一、第二试验人不能为同一个用户。
[image: image1.png]s md AR ()
e —
Are &

T ®

EIHEA
Are &

T Wb

& =ro D wmHo





二、新设备注册

在某个电脑上，如果以前没有选择设备登录过，默认选中的就是“新机器”；如果以前登录过设备，默认选中的是上次登录的设备，这时需要选择成“新机器”。

选择设备为“新机器”后，同样输入2个用户名登录。


在注册新机器界面，选择新机器的设备编号（如果列表中找不到，需要先在监管系统登记设备），并选择连接的采集盒子的端口：采集盒中的“LOAD1”对应这里的“端口1”、采集盒中的“LOAD2”对应这里的“端口2”。


点击保存后完成注册。

[image: image2.png]# % e [CERTER—
EewmA———

Ars &
T 8

CEIHBA

Bre &
T W

& =ro D wmHo





[image: image3.png][=i
FaeRa  [5L2-002 IR~

FHRMO: w01 ©REE

[ #=0 @ mao





三、标定密码设置

选择菜单：系统管理－》设置标定密码。默认密码为88888。
标定密码用于量程粗标和量程细标。
[image: image4.png]HE B

EiERL:

[ #=0 @ mao





四、管理密码设置

选择菜单：系统管理－》设置管理密码。默认密码为88888。

管理密码用于系统管理菜单下属菜单的操作，如设备管理、量程设置等。

[image: image5.png]EE® |

HE B

EiERL:

[ #=0 @ mao





五、采集设备端口设置

选择菜单：系统管理－》设备管理，录入管理密码。


在出现的设备管理界面中，选择某个设备，然后勾选端口，点击“保存”。

当设备换端口（如从端口1变成端口2）或者减少端口（如原来端口1、2变成端口2），会删除原有端口（端口1）的4个量程的标定信息，请慎重！！！
[image: image6.png]=

CRETIE
RERS REET R =
wO2
wmO2 P
wmO2
w02
1007 LRt peemdl
S1.1-008 = HEDE DL .
S1.1-011 i a2 =l
RERD: WAL W k2

Q@ =@





六、量程范围设置

选择菜单：系统管理－》量程设置，录入管理密码。


在出现的量程设定界面中，会罗列出当前设备端口和量程。选择设备端口对应的量程，在下方的最大千牛数中输入量程范围（如果量程是牛为单位，譬如水泥抗折，量程是5000牛，这里也输入5000），点击保存。
[image: image7.png]BxTa% [
[ #=0 @ mao





七、量程粗标

量程范围设置完成后，可以进行量程粗标。


选择菜单：量程标定－》量程X（X：1，2，3，4）。
· 首先选择端口（如果只用到一个端口的设备，不用选择）
· 然后设置标定点数，这里使用2点标定。点击“确定”按钮
· 输入中间点的力值，这里输入了15。点击“开始”按钮
· 设备到达固定数值（这里分别是0，15，30）时，按“回车”按钮
· 粗标结束后，点“关闭”按钮离开标定界面
[image: image8.png]FEmO: RO
HER 3 (@ANI

N





八、量程细标

量程粗标后，可以对量程标定数据调整。计量监督局人员标定即使用此界面。

从工具条中选择量程[image: image9.png]cece




（依次是1，2，3，4量程）。

点击量程数据校验[image: image10.png]


，进入数据调整界面。

细标步骤：
· 选择端口（如果只用到一个端口的设备，不用选择）

· 清零

· 测力环中读取要校验的数值，按回车。此时，在界面右边出现一行[image: image11.png]VEREG40. 606 FREG40. 606



，把实际值改成测力环中读取的数值。如果该点不要保存，取消前面的勾选。取2点以上的数值。
· 点击[image: image12.png]RIFTERR ()



，在弹出的窗口中输入标定密码

[image: image13.png]oogr,

2 W 936.

742

oepT

Ji2a3

frald

036

940.909

08

b9

i3

0ze

091





九、采集后自动保存数据

选择菜单：个人设定－》数据保存方式，输入要延迟自动保存的秒数
[image: image14.png]BERFHR

 BEBF [0 . BEHIRTHIE
© SERTHHARTE

@ »ro P wio





十、屈服点手动设定设置

选择菜单：个人设定－》手动值设置

[image: image15.png]« sEet [0 ., ARFHREE
~ FEEEI, TREEREE

@ wro @ mHO





十一、数据采集

选择试验类别，试验类别会随着选择次数增加而自动往前排


选择试验编号，双击（如果试验编号很多的话，可以输入编号的几个关键字，此时，列表中的编号会根据输入的值自动过滤），进入采集界面。

采集界面的左上角显示了该项目的信息。


采集时会自动判断每块的开始和结束，直接进行试验即可。


对有些需要手动录入的数据，在输入框中直接录入。


对手动保存的电脑，昨晚试验后需点击保存按钮；对自动保存的电脑，不需要按保存按钮。
十二、试验重做

在采集界面点击[image: image16.png]


按钮，输入有该项目重做权限人的帐号和密码，开始重做。
十三、屈服点设置

有屈服点的钢筋，在采集一根结束后，可以移动鼠标设置屈服点。
十四、采集时起始有效值设置


选择菜单：系统管理－》试验项目设置，输入管理密码（初始为88888）

选择要设置的试验项目。


在试验项目设置界面的[image: image17.png]BREHRME: |5 %



中输入量程启用百分比，譬如当前量程是200kn，这里设置的是5％，表示从200×5％＝10kn开始计数。

点击保存按钮。
十五、采集时结束值设置


选择菜单：系统管理－》试验项目设置，输入管理密码（初始为88888）

选择要设置的试验项目。

在试验项目设置界面的[image: image18.png]HREDEAE: |50 %



中输入最大值百分比，譬如当前试块最大压力是850kn，这里设置的是50％，表示从850×50＝425kn开始进入当前这块采集结束。


点击保存按钮。
十六、试验复核人是否签名设置


选择菜单：系统管理－》试验项目设置，输入管理密码（初始为88888）


选择要设置的试验项目。


在试验项目设置界面的[image: image19.png]EEAEE: CRCE



中选择，如果需要复核人直接签名，选择是；否则选择否。

点击保存按钮。

十七、采集软件连不上服务器


在网络正常的情况下，如果采集软件打开界面显示的是ip和端口界面，需要在服务器上选择下面菜单：开始菜单－》程序－》管理工具－》服务。在服务管理界面右键点击“标点数据中心”。在菜单中选择“停止”。停止完毕后再右键点击，选择“启动”。
